ENDOMED 982

===========

Altalános információk

Az ENDOMED 982 univerzális kétcsatornás készülék elektroterápiához és

elektrodiagnosztikához. LCD képernyön könnyen áttekinthetö a rendelkezésre

álló nagyszámú áramforma.Terápia csoportokba való beosztás alapján a használandó áramforma kiválasztása nagyon egyszerü. Mindkét amplitudoszabályozó és a tárolókártya (melyet Ön programokkal egészíthet ki) garantál gyors és célirányos használatot.

Aramformák és terápiás lehetöségek

Az áramformákat csoportokba foglaltuk össze. Egy csoportba olyan áramformák tartoznak, melyek történelmi vagy terapeutikus okok miatt összetartoznak.

Az ENDOMED 982 generálisan a következö lehetöségeket nyújtja:

* interferencia (bipoláris, és tetrapoláris interferencia);

* TENS áramformák fájdalomcsillapitáshoz és sebgyógyitáshoz;

* izomerösités három különbözö áramformával;

* diadynamikus áramformák;

* 2-5 Träbert-áram;

* iontoforézis egyenárammal, vagy középfrekvenciával szaggatott egyenárammal;

* I/T-görbe / izomingerlés derékszög- vagy háromszögimpulzusáramokkal

(I/T görbe az LCD kijelzön látható);

* menü két csatorna részére a kétcsatornás kezelésekhez, esetlegesen különbözö

áram- és paraméterbeállitásokhoz;

Két áramcsatorna

Az amplitúdó egyénileg beállitható minden csatornához. Mindkét csatorna

szállithat váltóáramot. Ezen kivül az 1-es csatornát váltóáramról konstans feszültségre is át lehet kapcsolni. A 2-es csatornán különbözö egyenáramfaj-

tákat lehet beállitani. Egyedülálló az a lehetöség, melyet ez a készülék nyújt, hogy a 2-es csatornán egyidejüleg más áramformát állitsunk be, mint az 1-es csatornán.

Tárolókártya

Az Endomed 982 rendelkezik tárolókártya-olvasóval. Tárolókártya használatával a készülék fontos használati lehetöségei jelentösen kibövülnek. A gyakrabban

használt készülékbeállitásokat kényelmesen tudja tárolni, ill. dokumentálni. Egyidejüleg egy speciális lemezt is lehet használni kb. 100 elöreprogramozott kezeléssel.

Elönyben részesített beállítás

Az opciók száma választómenü segítségével állítható be. Olyan opciókról van szó, melyek közvetlenül a készülék kezelésével kapcsolatosak, mint például

* a nyelv kiválasztása (a szöveg a képernyön 7 nyelven áll rendelkezésre)

* utasítások (pótlólagos információk a képernyön)

* opciók (további kezelési lehetöségek)

Oldal 2

Használt terminológia

A következö könyvben "Electrotherapeutic Terminology in Physical Therapy" (Section on Clinical Electrophysiology, American Physical Therapy Association, March 1990) megkísérelték az elektro-terápiás szaknyelvet egységesíteni. Az ENDOMED 982-höz szállított használati utasítás e standard figyelembevételével készült. A könnyebb érthetöség kedvéért az alábbiakban felsorolunk néhány új fogalmat és jobbra mellette az eddig használatos (régi fogalmat).

Használt fogalmak:

Amplitudo:			Intenzítás

Fázistartam:			Impulzustartam

Fázisintervallum:		Impulzusintervallum

Egyenáram:			Galvanikus áram

Frekvenciamoduláció:	Frekvenciaspektrum

Elözetes megjegyzések

Altalában

Fontos, hogy ezt a használati utasítást az ENDOMED 982 használata elött figyelmesen olvassa el. Gondoskodjon arról, hogy ez a használati utasítás minden dolgozónak rendelkezésére álljon.

Ügyeljen a készülék használatánál a következökre:

1. Mielött a készüléket használja informálódjon elöször a kontraindikációkról (lásd késöbb)

2. A készüléket nem szabad rövid vagy mikrohullámú készülék közelébe helyezni (2 méteren belül) A gyártó nem felelös olyan következményekért, melyek a használati utasításban jelölt feltételektöl való eltérés miatt jöttek létre.

A készülék elhelyezése

* Ne tegye a készüléket höforrás illetve fütötest közelébe.

* Gondoskodjon arról, hogy a készülék ne legyen kitéve közvetlen napfénynek,   esönek, pornak, nedvességnek.

* A készülék nem alkalmas úgynevezett nedves termekben (hydroterápiás termek)   való használatra

* A készüléket mindig úgy állítsa fel, hogy a nedvesség behatolását megbízhatóan   meggátolja.

Ha nedvesség jut a készülékbe azonnal ki kell húzni a konnektorból és szakemberrel meg kell vizsgáltatni.

Elektrolitikus hatások

Egyenáramú komponenses áramformáknál az elektrodák alatt elektrolitikus reakció lép fel. A hatások kiküszöbölésére ajánlatos különösen vastag szivacsot használni. Ügyeljen arra, hogy a szivacsok a kezelés alatt mindig kielégítöen nedvesek legyenek és a szivacsok vastag része a lapelektroda és a páciens között legyen található. Oldal 3

Elektromágneses interferencia

A páciens egyidejü csatlakoztatása ENDOMED 982-re és sebészeti HF készülékre égési sérülésekhez vezethet a stimulátor elektrodák helyén. Ha a készüléket müködö rövid vagy mikrohullámú terápiás készülék közvetlen közelében üzemeltetjük (2 méteres vagy kisebb távolság) az ENDOMED 982 leadott jelének instabilitását okozhatja. Hogy az elektromágneses interferenciát elkerüljük ajánlatos az ENDOMED 982-nek és 982-öt és a rövid vagy mikrohullámú készüléket elválasztott áramkörröl használni. Ügyeljen arra, hogy a rövid vagy mikrohullámú készülék hálózati kábele ne kerüljön az ENDOMED 982 vagy a páciens közelébe. Ha tartós problémák lépnek fel az elektromágneses interferenciával lépjen kapcsolatba a vevöszolgálattal.

Termékfelelösség

Sok országban létezik törvény a termékfelelösségröl, mely többek között kimondja, hogy 10 évvel azután, hogy a terméket forgalomba hozták a szállítót nem lehet felelössé tenni esetleges hiányokért a terméken.

Nemzetközi biztonsági norma IIC 601-1

A készülék megfelel a nemzetközi biztonsági norma irányvonalainak: IIC 601-1 és IIC 601-2-10 elektromedikai készülékeknek. A továbbiakban felsorolunk néhány országot, melyek az IIC 601-1 normát használják és az IIC 601-1-nek megfelelö hazai megnevezést használják.

Franciaország:		 CEI 601-1

Németország:		 DIN VDE 0750 1 rész

Olaszország:		 CEI 62-5

Hollandia:		 NEN 10601-1

Spanyolország:		 UNE 20613

Svájc:			 ASE 1084-1

Nagy-Britannia:	 BS 5274 part 1

Dánia: 			 IEC 601-1

Zavarmentesítés

Ez a készülék megfelel a nemzetközi szabványnak C.I.S.P.R.-14 (EN 55014) zavarmentesítés vonatkozásában és a VFg 1046/1984 meghatározásnak. Oldal 4

Altalában

A "Használat" c. fejezet segítségével hamar tisztába fog jönni a készülék által nyújtott sok lehetöséggel. Hogy bemutassunk néhányat ezek közül a lehetöségek közül röviden bemutatjuk a terápiás lehetöségeket és a legfontosabb paramétereket.

Interferencia

Az interferenciaterápiához tartozik a bipoláris interferencia és a tetrapoláris interferencia vektorral vagy anélkül.

Vivöhullámfrekvencia

Ez a paraméter 2 és 10 kHz között beállítható. Az idegrost fajtája szerint (motorikus illetve szenzorikus) alacsony vagy magas vivöhullámfrekvenciát választhatunk. Altalában 2,5 kHz frekvenciát használnak izomtréningnél és 4 kHz-et fájdalomcsillapításnál. A standard beállítás 4 kHz.

Ingerfrekvencia (AMF)

Az ingerfrekvencia 0 és 200 Hz között beállítható. A beállítás választható a betegség fajtájától, a stádiumátol, súlyosságától függöen illetve a betegség lokalizálására. A standard beállítás 50 Hz.

Frekvenciamoduláció (Spektrum)

Ez a paraméter 0 és 200 Hz között beállítható. A hozzászokás elkerülésére szolgál.

Modulációs programok

A frekvenciamodulációnál 3 modulációs program létezik: 1/1 s, 6/6 s, és 1/30//1/30 s. Egy "sztohasztikus" modulációs program gondoskodik a hozzászokás még jobb elkerülésére. (A sztohasztikus azt jelenti, hogy a modulációs program a frekvenciát szándékosan megváltoztatja)

TENS

TENS-zel jelöljük elektrodák használatát a börön, hogy ezen a módon vastag szálú afferens idegpályákat fájdalomcsillapítás céljával stimuláljunk. A TENS áramformákat ezenkivül sebgyógyítás területén is használjuk. A rendelkezésre álló TENS áramformák a következök:

Bi-symm: szimmetrikus bifázisú impulzusáram egyenáramú komponens nélkül

Bi-asymm: aszimmetrikus bifázisú impulzusáram egyenáramú komponens nélkül

Mono-rec: egyfázisú derékszög impulzusáram egyenáramú komponenssel

Alt-rec: váltakozó derékszög impulzusáram egyenáramú komponens nélkül

Oldal 5

Fázistartam

A fázistartam 20 és 200 us között beállítható. Rövid fázistartam lehetövé teszi a kiválasztott vastag rost stimulálását. A standard beállítás 100 us. A sebkezelésben használt váltakozó derékszög impulzusáram (Alt-rec) egy beállítási területet kínál 200 us-1,5 ms között. Standard beállítás 1 ms.

Frekvencia

A frekvencia 1 és 200 Hz között beállítható, legtöbbször 50 és 100 Hz között használják. A standard beállítás 80 Hz. A váltakozó derékszög impulzus 100 Hz-ig beállítható.

Burst-frekvencia

Burst-TENS különösen alkalmas mélyen fekvö fájdalmas területek (myopatikus fájdalom) és krónikus fájdalmak kezelésére. A Burst-frekvencia 1 és 10 Hz között beállítható. A leggyakrabban használt Burst-frekvencia 2 Hz. Az LCD-képernyön megjelenik, hogy a kiválasztott impulzusfrekvencia és a Burst-frekvencia elegendö-e (4-10).

Frekvenciamoduláció (Spektrum)

A paraméter 0 és 200 Hz között beállítható. Hozzászokás elkerülésére szolgál a váltakozó háromszögimpulzus, 50 Hz-ig beállítható.

Modulációs programok

A frekvenciamodulációnál 3 modulációs program létezik: 1/1 s, 6/6 s, és 1/30//1/30 s. Egy "sztohasztikus" modulációs program gondoskodik a hozzászokás még jobb elkerülésére. (A sztohasztikus azt jelenti, hogy a modulációs program a frekvenciát szándékosan megváltoztatja)

Izomerösítés

Az izomstimuláció e fajtáját csak akkor használhatjuk, ha a perifériás idegrendszer intakt.

E terápiacsoport keretében 3 áramforma áll rendelkezésre:

If-2-p: kétpólusú interferenciaáram (amplitudomodulált váltóáram)

R-stim: "orosz stimuláció" (megszakított középfrekvenciájú váltoáram)

Bi-symm: szimmetrikus kétfázisú impulzusáram (TENS)

Ciklus

A ciklus keretében a növekedés-tartás-csillapodás és szünet idejét lehet beállitani. Ezen kivül a ciklust a két csatornán egyidejüleg (szinkron stimulá-

ció) vagy idöeltolással (aszinkron stimuláció) lehet megadni versenyzök tre-

nirozásánál, ill. nem versenyzöknél.

Amplitúdó

Az amplitúdót, melyre izomtréningnél van szükségünk, konstans áramforma segít-

ségével határozhatjuk meg. Ezután aktiváljuk a ciklust.

Diadynamika

A diadynamikus áramformákat többnyire a kis izületek fájdalmainak kezelésére

használják (pl. ujjizület, kézizület). Reflexdystrophiyanál,(M.Südeck) és

felületi Hyperalgesia-nál a diadynamikus áramformák szegmentális alkalmazásban

kiváló eredményekhez vezetnek.

Oldal 6

Aramformák

A következök között lehet választani: MF, DF, LP, CP és CPid. Ebböl kifolyólag

egyetlen kezelés keretében MF vagy DF kombinációját lehet megadni más

áramformákkal.

Automatikus pólusváltás

Fennáll a lehetöség, hogy a kezelés fele után a polaritás automatikusan megváltozzon. Pólusváltás alatt az áram csillapodik, s utána a modulált polaritással a beállitott amplitúdó 80%-ára visszaáll.

Ultra-inger

Ehhez a terápiához a Träbert 2-5 áram tartozik. Ennek az alacsony frekvenciájú

áramnak állandó fázistartama és állandó fázisintervalluma van (2 ill. 5 ms).

A 2-5 áram érezhetö fájdalomcsillapitást jelent, mely gyorsan létrejön,

s néhány órán keresztül hatékony (elsö effektus).

Iontoforézis

Fennáll a választási lehetöség "galvanikus" egyenáram (G),és középfrekvenciás szaggatott egyenáram (Gi) között. Ez utóbbit általában lágyabbnak találják.

Adagolás

Sok esetben elegendö az amplitúdó (mA) és a kezelési idö beállitása (min).

A képernyön a következö egységet adják meg "mA x min". Ezt az adgolási egységet

használják általában iontoforézis-terápiánál.

Opció

Az adagolás beállitása "mA x min" egység alapján megadható, a leadandó anyag

mennyisége is milligrammban (mg) dózisként megadható.

A maximális anyagmennyiség kiszámitásához, melyet megadhatunk (mg-ban), egy kiválasztási menün keresztül (lásd "Kezelés" fejezet) egy pótlólagos adatot

is felvehetünk : "Dózis kiszámitása"

A megadandó anyag mólos mértékének "M" és a vegyértékének "n" bevitele

automatikusan a megadandó mennyiség kiszámitásához vezet "mg"-ban, s a

bizonyos kezelési idö, ill. amplitúdó figyelembevételével. A számitás a

következö képlet szerint történik:

I.t.M        1

m =   n    x   9,6 . 10 4   = g

A helyes adagolás mg-ban a kezelési idö változtatásával, vagy az áram

változtatásával állitható be.

I/T görbe, izominger

E terápia keretében három módon nagyon egyszerüen meghatározható az értékek

száma:

I/T görbe

A felvett I/T görbe a képernyön megjelenik. Tárolókártyán tartósan meg lehet

örizni. Az I/T görbéböl automatikusan adódik a reobázis és egy chronaxia érték. I/T görbék felvételéhez speciális távirányítást fejlesztettünk ki. Egyidejüleg Oldal 7

szolgál impulzusadóként és amplitúdószabályzóként.

Reobázis

A reobázist nagyon gyorsan határozzuk meg, ehhez nem szükséges az összes I/T görbét felvenni.

Chronaxia

A chronaxiát is meg lehet határozni anélkül, hogy erre a célra az összes I/T görbét fel kellene venni.

Izominger

Az izmok ingerléséhez a következö áramformák közül lehet választani:

mono-rec: egyfázisú derékszög impulzusáram

mono-tri: egyfázisú háromszög impulzusáram

Fázistartam

A fázistartam 50 us és 500 ms (mono-tri 100 us-töl) beállítható. A standard beállítás 500 ms.

Ingerfrekvencia

Az ingerfrekvencia a képernyön megjelenik, a választott fázistartam és a fázisintervallum funkciója.

Menü 2 csatornára

Ebben a menüben fennáll a lehetöség, hogy a 2. csatornára más áramformát állítson be, mint az 1. csatornára. A primer hyperalgesia területén rendszerint váltóáramot használnak, hogy gátolják a nozisensoric nagy tömegét. A secunder hyperalgesia területén általában polarizált áramformára van szükség, hogy az izületeket lehetöleg kis mértékben traumatizálják. A két szeparált csatorna segítségével egyidejü kezelés lehetséges.

Megjegyzés: egyenáram-formák csak az 1-es csatornán használhatók.

TAROLOKARTYAK

A tárolókártyák használatánál vegye figyelembe a következö pontokat:

* csak az elöírt fajtájú tárolókártyát használja (lásd lent)

* a tárolókártyákat ne tegye ki közvetlen napfénynek, sok pornak

* kerülje el a kártyák hajlítgatását

* gondoskodjon arról, hogy a kártyák mindig szárazak legyenek

* ne ragasszon a kártyákra semmit

* ügyeljen a kártya berakásánál a megadott irányra (nyíl)

* ne tegye be a tárolókártyát a kezelés alatt

* a kártyát ütközésig tolja be a készülékbe

* úgy távolítsa el a kártyát, hogy a kidobószánt betolja

* ha a tárolókártya rendelkezik elemmel, úgy az ENDOMED 982 jelezni fogja, mikor   kell betenni. Ebben az esetben kövesse a képernyön és/vagy a tárolókártyához   szállított dokumentációs anyag utasításait.

Oldal 8

Elöírt tárolókártyák:

* programozható tárolókártyák JEIDA V4.0,SRAM típusú tárolókapacitás

legalább 64 kB

* elöre programozott tárolókártyák: kizárólag ENRAF kártyák

Indikációk

Diagnosztika, elektromos kitapogatás:

* fájdalompontok

* trigger pontok

* hyperesztézises területek (túlzott érzékenység)

* motorikus ingerpontok

* I/T görbe

Terapeutikus intézkedések:

A. fájdalomcsillapitás

* fájdalompontoknál,

* triggerpontoknál,

* hypersztézises területeknél

B. Vegetativ megbetegedések kezelése,melyeknél

vegetativ egyensúlytalanság áll az elötérben

* a váll-kéz szindróma

* Raynaud-szindróma

* Buerger-betegség

* Südeck-szindróma

* neurológikus megbetegedések

* myalgiák

C. Izomstimuláció:

* a motorikus érzés visszaállitása

* atrophiánál, részbeli/teljes bénulásnál

* inkontencia külsö és belsö kezelésénél

* rehabilitációnál

* izomtréningnél (sport)

* neurológikus megbetegedéseknél

D. Iontoforézis

E. Sebgyógyitás:

* perifériás átvérzési zavarok következtében börhibák

* postoperativ és posttraumatikus sebek

Oldal 9

Kontraindikációk

* láz

* tumor

* helyi gyulladás

* trombózis

* terhesség

* beépitett elektromos készülékekkel

rendelkezö páciensek, ha elözetesen

nem konzultáltak szakorvossal

* beépitett fémprotézisek

KARBANTARTAS a kezelö részéröl

==============================

A készülék

Tisztitás elött kapcsolja ki az Endomed 982 készüléket, s húzza ki a konnektorból. A készüléket megnedvesitett ronggyal kell tisztitani. Erre a célra langyos vizet használjon, s esetleg háztartási tisztitóanyagot (nem súroló-

szert).

Elektródák és szivacsok

A gumi-lapelektródákat és a szivacsokat langyos vizzel kell tisztitani.

Fertötlenitéshez makacs szennyezödés esetén 70%-os alkohololdatot használhatunk.

A gumi-lapelektródák eközben elszinezödhetnek.

Lehetséges, hogy a szivacsok csekély vizkeménységnél nem eléggé vezetöképesek, igy a kivánt áramerösséget nem érik el. Ez elöfordulhat a szivacs fertötlenitése után is. A viz vezetöképességének fokozására sóoldatot használhatunk.

Ha az elektródákat nem használjuk, a szivacsokat el kell távolitani. Ez meghosszabbitja az elektrodák és a szivacs élettartamát. A szivacsokat rendszeresen fel kell újitani. Ajánlatos egy tartalék elektróda- és szivacs-

készletet tartani.

Páciensvezeték

Rendszeresen nézze át a vezetékeket sérülések szempontjából. Ajánlatos

tartalék elektróda-készüléket tartani.

Oldal 10

HIBAKERESES

===========

LED-ek és kijelzök nem világitanak

* Vizsgálja át a hálózati vezetékeket és a biztositékokat

* Vizsgálja meg az LCD képernyö kontrasztbeállitását

Biztositék kicserélése

Két hálózati biztositék található a készülék csatlakozójában a hálózati beme-

netnél. Elöször húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. A készülék

hálózati vezetékének eltávolitása után a biztositéktartó hozzáférhetö.

Nyissa ki, és tolja ki a biztositéktartót. Cserélje ki a hibás biztositékot egy ugyanolyan tipusúra (T 1.6 A, Tipus G). nyomja vissza a biztositéktartót, s

csatlakoztassa ismét a hálózati csatlakozó vezetéket.

"Hibakód xxx" jelenik meg a képernyön

A készülék az öntesztelés során hibát talált. Távolitsa el az esetleg csatlakoztatott tartozékokat, s a készüléket ismét kapcsolja be. Vegye fel a vevöszolgálattal a kapcsolatot, ha a kód ismét megjelenik. A készülék feltehe-

töen hibás.

Kis, vagy elégtelen kimenö áram

* Páciensvezetéket megvizsgálni törés, vagy rossz kontaktus szempontjából

* Gondoskodjon arról hogy a szivacsok elég nedvesek legyenek

* Ellenkezö esetben sóoldatot használni

* Elektródákat tisztitani, s a kontaktfelületeket ellenörizni

A készülék leirása

==================

1. Tipus jelölése

Itt találja a készülék adatait, mint tipus- és szériaszám, csatlakozási adatok

a hálózati feszültséghez, ill. a felvett áramhoz.

2. Potenciálkiegyenlitési pont

Olyan termekben való használathoz, amelyekben potenciálkiegyenlitö kábel elö

van irva, szállitható ilyen kábel a csatlakozóval.

3. Hálózati kapcsoló, hálózati csatlakozás és biztositékok

Ezzel a gombbal lehet az Endomed 982-t be-, ill. kikapcsolni. A hálózati kábelt

ide lehet csatlakoztatni, és ezen a helyen két biztositék található.

4. Hordozófogantyú, kihúzható

5. LCD kijelzö

6. LCD kijelzö elzárása

Oldal 11

7. Tárolókártyabemenet

Ez a bemenet csak az elöirt tárolókártyához szolgál.

8. A tárolókártya kidobószánja

KISZOLGALO PONT

================

9. Megerösitö billentyü

Választás megerösitéséhez és/vagy a következö képernyö aktivizálásához.

10. Vissza-billentyü

Választás törléséhez és/vagy az elözö képernyö aktivizálására szolgál.

11. Programbillentyü "Tárolás"

Egy készülékbeállitás (program) tárolására szolgál, a programozható kártyára.

12. Programbillentyü "Hivás"

Program elöhivására szolgál a tárolókártyáról.

13. Cursor-billenytü

A cursor mozgatására szolgál a képernyön.

14. Kontraszt-billentyü

A kontraszt beállitására szolgál a képernyön.

15. Központi szabályozó

Szabályzó a paraméter beállitásához.

16. Amplitúdószabályzó 1-es csatorna

Végállás nélküli szabályzó a páciens áram beállitásához az 1-es csatornára

17. Amplitúdószabályzó 2-es csatorna

Végállás nélküli szabályzó a páciens áram beállitásához a 2-es csatornára

18. Távirányitást választó billentyü

A távirányitás kiválasztásaára és aktiválására szolgáló billenytü. A készülék

amplitúdószabályzója/szabályzói és a távirányitás kiválasztás után aktivak.

Oldal 12

19. A távirányitásra utaló LED

A LED kigyullad, amennyiben a távirányitást csatlakoztattuk, ill. választottuk.

20. 1. csatornára utaló LED

Ez a LED gyullad fel, ha az 1-es csatornán áramot állitottunk be. Villog a LED,

ha rossz, vagy egyáltalán nincs elektromos kapcsolat (nagy elektródaellenállás,

hibás kábel, vagy nyitott áramkör).

21. 2. csatornára utaló LED

Ez a LED gyullad fel, ha a 2-es csatornán áramot állitottunk be. Villog a LED,

ha rossz, vagy egyáltalán nincs elektromos kapcsolat (nagy elektródaellenállás,

hibás kábel, vagy nyitott áramkör).

22. Távirányitás csatlakozása

Más távirányitás, mint az ENRAF NONIUS csatlakoztatása, a páciensek biztonságát,

ill. a készülék korrekt müködését hátrányosan befolyásolhatja, ezért nem

megengedett.

23. Csatlakozás 1. csatorna

A szállitott pácienskábel csatlakozása. Ezen a csatlakozón Vacotron 560-at is

használhat vákuumelektródákkal.

24. Csatlakozás 2. csatorna

A szállitott pácienskábel csatlakozása. Ezen a csatlakozón Vacotron 560-at is

használhat vákuumelektródákkal.

Fontos: A készüléket csak Enraf Nonius készülékkel kombinálja.

Üzembehelyezés

==============

Hálózati kábel csatlakozása

* Csatlakoztassa a szállitott hálózati kábelt a (3) hálózati csatlakozóra.

* Csatlakoztassa a hálózati kábelt olyan konnektorba, mely védökontaktusos.

LCD képernyö nyitása

* Oldja mindkét zárást (6)

* Allitsa a képernyöt a kivánt pozicióra

Oldal 13

Bekapcsolás és öntesztelés

* Kapcsolja be a készüléket a hálózati kapcsolóval (3)

* Bekapcsoláskor a készülék automatikus öntesztelést végez. Ügyeljen arra, hogy

egy rövid idöre:

- minden LED felvillanjon

- az LCD kijelzö teljesen sötét legyen

Pácienskábel(ek) csatlakozása

* Csatlakoztassa a szállitott kábelt a (23) csatlakozáshoz az 1-es csatornára,

ill. a (24) csatlakozáshoz a 2-es csatornára.

Távirányitás csatlakozása

* Csatlakoztassa (esetlegesen) az opcionális távirányitások egyikét a (22)

csatlakozóhoz.

* Válassza a (18) gombbal a távirányitást.

A tárolókártya bevezetése

* Vezesse be (esetlegesen) a tárolókártyát a (7) bemeneten

* Ügyeljen a tárolókártya utasitásaira

* Tolja be a kártyát az ütközésig a készülékbe

Középfrekvenciás váltóáram

Bipoláris interferencia (amplitúdó-

modulált középfrekvenciás váltóáram)* : Aramcsatorna 1 + 2

Tetrapoláris interferencia            : Aramcsatorna 1 + 2 (együtt)

Tetrapoláris interferencia vektorral  : Aramcsatorna 1 + 2 (együtt)

Vivöhullámfrekvencia             : 2-10 kHz

Ingerfrekvencia                  : 0-200 Hz

Frekvenciamoduláció (spektrum)   : 0-200 Hz

Modulációs programok             : 1/1s, 6/6s, 1/30/1/30s és                                         sztochasztikus

Amplitúdó                        : 0-110 mA

Orosz stimuláció (megszakitott

váltóáram)                          * : Aramcsatorna 1 + 2

Vivöhullámfrekvencia             : 2,5 kHz

Frekvencia                       : 0-100 Hz

Ratio                            : 1:1 - 1:2 - 1:4

Amplitúdó                        : 0-100 mA

Alacsonyfrekvenciás áramok (TENS)

Aszimmetrikus bifázisú impulzusáram   : Aramcsatorna 1 + 2

Szimmetrikus bifázisú impulzusáram  * : Aramcsatorna 1 + 2

Monofázisú derékszögimpulzusáram      : Aramcsatorna 1

Fázistartam                      : 20-200 us

Frekvencia                       : 1-200 Hz

Frekvenciamoduláció (spektrum)   : 0-200 Hz

Modulációs programok             : 1/1s, 6/6s, 1/30/1/30s és

sztochasztikus

Burstfrekvencia                  : 0-110 mA

(0-80 mA Mono-rec-hez)

Oldal 14

Váltakozó derékszögimpulzusáram       : Aramcsatorna 1

Fázistartam                       : 200-1500 us

Frekvencia                        : 1-100 Hz

Frekvenciamoduláció (spektrum)    : 0-50 Hz

Modulációs programok              : 1/1s, 6/6s, 1/30 s és sztochasztikus

Burstfrekvencia                   : 1-4 Hz

Amplitúdó                         : 0-80 mA

* Izomtréningprogramok

Növekedés-csillapodás ideje       : 1-5s

Tartás                            : 1-20 s

Szünet ideje                      : 2-120 s

Alacsonyfrekvenciás áramok (klasszikus)

Diadynamikus áramok

MF,DF,CP,CPid,LP                      : Aramcsatorna 1

Amplitúdó                         : 0-70 mA

2-5 áram Träbert                      : Aramcsatorna 1

Fázistartam                       : 2 ms

Fázisintervallum                  : 5 ms

Amplitúdó                         : 0-80 mA

Monofázisú derékszögimpulzusáram      : Aramcsatorna 1

Monofázisú háromszögimpulzusáram      : Aramcsatorna 1

Fázistartam derékszögimpulzusáram : 50 us-500ms (1000 ms I/T görbével)

Fázistartam háromszögimpulzusáram : 100 us-500 ms (1000 ms I/T görbével)

Fázisintervallum                  : 5-5000 ms

Amplitúdó                         : 0-80 mA

Folyamatos (galván) egyenáram         : Aramcsatorna 1

Amplitúdó                         : 0-70 mA

Középfrekvenciás megszakitott

egyenáram                             : Aramcsatorna 1

Frekvencia                        : 8000 Hz

Duty cycle                        : 95%

Amplitúdó                         : 0-40 mA

Altalában

- A szignál pontossága a kiválasztott terület alatt 5%

- A max.amplitúdó a specifikáció keretein belül 500 ohm-os terhelésig

realizálódik

- Az 1-es csatorna tartós áram és tartós feszültség között átkapcsolható

váltóáramnál és Mono-rec-nél (TENS)

- Az amplitúdó pontossága CC:0-2 mA +/- 0,1 mA, 2 mA fölött +/- 5%

- Az amplitúdó pontossága CV:0-20 mA+/- 0,5 mA, 20 mA fölött +/- 5%

- A kezelési idö 0 és 60 perc között beállitható